附件1

机械工程学院实验室环境及卫生检查条例

一、实验场所

1. 实验室入口处需挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新。

2. 实验室张贴针对危险源的安全警示标识。

3. 实验室消防通道通畅，公共场所、通道无堆放仪器、物品现象。

4. 实验室门上应留有观察窗，不能遮挡。外开门不阻挡逃生路径。

5. 所有实验室需有备用钥匙，存放于学院办公室并由专人管理。

二、实验室环境及卫生

1. 有毒、有害实验区与学习区明确分开，布局合理。

2. 实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位。

3. 实验室使用期间必须有人值守。

4. 无废弃物品（如废旧电脑、仪器和家具等）。

三、场所其它安全

1. 如楼层或实验室配备有急救药箱，药箱不能不上锁，药品要在保质期内。

2. 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等。

3. 实验室内不能存放或烹饪食品。

4. 实验室内禁止吸烟，实验室不得使用可燃性蚊香。

5. 屋顶天花板安全固定。

四、安全设施

（一）消防设施

1. 根据实验室情况配置相应的消防器材（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、沙桶等），并正常有效。

2. 实验大楼有逃生线路指示图，并安装了应急指示灯。

3. 灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用。

4. 重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等。

（二）应急喷淋装置

1. 化学类实验室或所处楼层必须配置应急喷淋装置和洗眼装置，且正常有效并有巡检记录。

2. 应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷头下方无障碍物。

3. 应急喷淋装置水压能保障出水畅通，洗眼装置的水压适中以保证一定的出水高度。

（三）通风系统

1. 配备符合要求的通风系统，对于排放有毒有味废气体的实验室要安装吸收过滤装置。

2. 通风系统运行正常，有风速测定等维护、检修记录。

3. 换气扇使用正常。

4. 屋顶风机固定无松动、无异常噪声。

5. 使用可燃气体场所应采用防爆通风机。

五、实验室水电使用安全准则

（一）用电安全

1. 插头插座功率需匹配，禁止私自改装。

2. 不乱拉乱接电线，需定期检查电线老化情况，禁止使用花线和木质配电板。

3. 禁止多个大功率仪器使用同一个接线板。

4. 使用最新国家标准接线板，禁止多个接线板串联，接线板不直接放于地面上。

5. 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座，长期不使用时应切断电源。

6. 水槽边不能安装电源插座，如确实需要，应有防护挡板或防护罩。

7. 实验室和电气设备必须配备空气开关和漏电保护器。

8. 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套。

9. 加热器采用耐高温阻燃导线。

10. 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作。

（二）用水安全

1. 下水道畅通，定期检查用水设施，如发现水龙头、水管破损应及时更换。

2. 定期检查各类连接管，杜绝老化破损发生（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）。

六、实验人员防护与其它

（一）正确选用防护用品

1. 凡进入实验室人员需穿长袖实验服或防护服，按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等）。

2. 涉及化学和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜。

3. 特殊场所按要求佩戴安全帽、防护帽，禁止头发散露在防护帽外。

4. 按要求佩戴不同种类和材质的防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等）。

5. 实验室需配备和使用合适的呼吸器或面罩（如有挥发性毒物、溅射危险等）。

（二）其它

1. 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场。

2. 实验时不能脱岗，通宵实验必须至少两人在场。

3. 禁止穿拖鞋、短裤进入实验室。

4. 能穿戴实验服、实验手套等到非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室、餐厅等）。

5. 操作机床等旋转设备时，禁止穿戴长围巾、丝巾、领带等服饰。